Elma

Měřicí přístroj pro kvalifikaci ultrazvukových van.

Elmasense Cavicheck

www.elma-ultrasonic.com

Reálná měřená data —

ne subjektivní odhad.

Elmasense Cavicheck je kompaktní měřicí přístroj pro kvalifikaci kavitace v ultrazvukových vanách. Cavicheck Lifter slouží k bezpečnému umístění Elmasense Cavicheck v ultrazvukové vaně. Měření poté probíhá automaticky. Elmasense Cavicheck využívá jako zdroj energie samotnou ultrazvukovou energii. LED displej zobrazuje aktuální kavitační výkon. Naměřená data lze analyzovat a dokumentovat prostřednictvím našeho digitálního portálu „Elma Hub".

Měřte, nehádejte.

Procesní spolehlivost díky kvalifikaci zařízení na základě reálných měřených dat v souladu s IEC/TS 63001.

Národní a mezinárodní normy.

Soulad s předpisy díky měření, analýze a dokumentaci v souladu s národními i mezinárodními normami (např. VDA 19.1).

Udržitelnost.

Bez baterie — jako zdroj energie slouží ultrazvuková energie. Vyšší udržitelnost díky absenci jednorázových aplikací.

Zelená kontrolka.

Kavitační výkon je dostatečný.

LED displej okamžitě zobrazí, zda je výkon ultrazvukové vany v požadovaném rozsahu. Žádné dohady, žádné subjektivní hodnocení.

Technické údaje

| Technický popis | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Maximální vnější rozměry Ø/V | mm | 72/71 |
| Hmotnost | g | 175 |
| Ultrazvuková frekvence | kHz | 25 – 50 |
| Nejistota měření | dB | ± 1,5 |
| Přípustná provozní teplota | °C | +20 – +65 |
| Stupeň krytí | IP | 68 |
| Rozhraní | — | NFC (Near Field Communication) |
| Doporučený interval kalibrace | — | 1 rok nebo 100 provozních hodin |
| Teplota (přeprava) | °C | −15 – +60 |
| Teplota (skladování) | °C | +5 – +40 |

Obsah dodávky / komponenty systému

Elmasense Cavicheck (samostatná prodejní jednotka)

Art. č. 1113882

- Elmasense Cavicheck

- Utěrka z mikrovlákna

- Magnetická skládací krabička pro bezpečnou přepravu

Elmasense Cavicheck Set

Art. č. 1144463

- Elmasense Cavicheck

- Utěrka z mikrovlákna

- Magnetická skládací krabička pro bezpečnou přepravu

- Cavicheck Lifter

- Cavicheck Fixator Single 30–300

Snadné připojení,

důvěryhodná dokumentace.

Bezdrátové propojení Elmasense Cavicheck s digitálním portálem „Elma Hub" prostřednictvím NFC umožňuje snadný přenos naměřených dat pro analýzu a trvalou dokumentaci. Jediným kliknutím lze navíc vygenerovat certifikát potvrzující výsledky měření.

Registrujte se nyní:

Příslušenství

| Cavicheck Lifter Art. č. 1134812 | Cavicheck Fixator Single 30–300 Art. č. 1142215 |
| --- | --- |
| Cavicheck Fixator Multi 30–300 Art. č. 1142587 | Cavicheck Fixator Multi 300–2500 Art. č. 1142991 |

Kavitační bubliny vytvářejí v ultrazvukové vaně krystalickou strukturu — síla precizního čištění se stává viditelnou.

Elma Schmidbauer GmbH

Gottlieb-Daimler-Straße 17

78224 Singen (Německo)

www.elma-ultrasonic.com

Distribuce v ČR / SK / HU: Advantage-fl.cz s.r.o.  •  info@advantage-fl.cz

Technické a optické změny vyhrazeny. CZ_05_26